污水在线监测设备运维需求

中标方需负责在线监测仪器运行所需的药剂、月度比对、季度比对、年度校验、耗材、配件（包括3000元以内配件）、日常维护、故障处理、无线网卡等。维护内容：仪器的清洗、保养、检查、标定、曲线校正、每季度进行第三方比对监测，费用由中标方承担。中标方承诺并保证实施的所有程序和过程，必须达到或优于环保主管部门对“出水监控房自动监控系统运行维护”的有关规范、规定要求，以及国家有关强制性或推荐性的标准或规范。

1、每日上午、下午分别对废水自动监控仪器运行状态进行远程巡查，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往废水监控室进行检查处理。

2、每周对监控系统进行现场维护：

(1)检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

(2)检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管道是否畅通，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洁。定期清洗水泵和过滤网。

(3)检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。

(4)检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按具体部门相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。

(5)观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。

3、每月第一周对现场仪器设备进行一次全面维护，除周维护内容之外，对数据进行校准维护，并做好记录台账；现场维护增加以下内容：

(1)每月至少进行一次质控样比对试验。质控样比对试验结果应满足相对误差不大于10％，水样误差不大于15%，PH误差±0.5（此误差达到或优于环保主管部门要求）。若不满足上述要求，应立即重新进行第2次质控样比对试验或校验直至达标为止。

(2)每月的现场维护内容还包括对在线监测器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。

4、每季度除月维护内容之外，检查在线监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈，必要时进行更换。

5、其他预防性维护：

(1)保持机房、监控箱的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

(2)保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

(3)对电源控制器、空调等辅助设备要进行正常性检查。

(4)此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

6、故障响应和修复时间

(1)易损易耗件的维护与更换：中标方保证在 2 小时内响应，并于 12 小时内恢复系统的正常工作，并把维修造成数据不准现象报告环保部门。

(2)重大故障的解决：对于设备主机（除易损易耗件外）的损坏或其他故障需要维修与更换的，中标方负责在 2 小时内响应，招标方提供（或招标方出资中标方代购）配件后，中标方于 24 小时内完成修复或更换，如果设备在规定的时间内无法修复，由中标方负责与环保部门协商解决。

(3)中标方保证所有响应和故障修复时间，满足环保主管部门的要求。

(4)中标方发现设备存在故障的，应当及时通报招标方。

7、每月一次COD、氨氮、PH设备比对；每季一次流量计比对；每年一次COD、氨氮、PH、流量计等设备计量检测认证。

配件的更换：

为了确保监测仪器的检测精度，水质在线监测仪每年必须更换腐蚀磨损的易损件，配件则根据仪器运行实际情况更换或维修。所更换的配件单价3000元以上的，费用由招标方负责；所更换的配件单价3000元以内的，费用由中标方负责。